Załącznik nr 2.1 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Cześć I -  Dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego.

| L.P | PARAMETRY TECHNICZNE | WYMAGANE | OFEROWANE (wypełnia Wykonawca) | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I . WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Tomograf do badań całego ciała uzyskujący w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa/detektor (podczas skanu spiralnego i osiowego) min. 64 nienakładające się warstwy submilimetrowe | TAK, podać nazwę i model |  | - |
|  | Rok produkcji urządzenia 2016, urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane | TAK |  | - |
| II. GANTRY i STÓŁ |
|  | Moc generatora [kW] | ≥ 72 kW |  | - |
|  | Zakres napięcia anodowego [kV] | ≥ 80-140 kV |  | - |
|  | Ilość nastaw napięcia anodowego | ≥ 4 |  | - |
|  | Maksymalny prąd lampy rtg wykorzystywany w protokołach badań dla napięcia 120 kV [mA] | ≥ 400 mA |  | - |
|  | Automatyczne modulowanie prądu lampy w czasie rzeczywistym (w trakcie akwizycji) | TAK |  | - |
|  | Pojemność cieplna lampy lub jej ekwiwalent w przypadku konstrukcji lampy innej niż klasyczna | ≥ 8 MHU |  | - |
|  | Szybkość chłodzenia lampy | ≥ 1000 kHU/min |  | - |
|  | Liczba ognisk lampy rtg | ≥ 2 |  | - |
|  | Dynamiczny kolimator, ograniczający promieniowanie w osi Z na początku i końcu skanu spiralnego, pozwalający uniknąć naświetlenia obszaru ciała pacjenta, który nie jest poddany badaniu | TAK |  | - |
|  | Średnica otworu w gantry | ≥ 70 cm |  | - |
|  | Odległość lampa detektor | ≤ 109 cm |  | ≤ 95 cm - 5 pkt ≤ 102cm – 2 pkt ≤ 109 cm - 0 pkt |
|  | Detektor 64-rzędowy | TAK |  | - |
|  | Nośność blatu stołu dla precyzji pozycjonowania +/-0,25 mm | ≥ 227 kg |  | - |
|  | Zakres stołu bez elementów metalowych umożliwiający skanowanie (całe badanie bez konieczności zmiany pozycji pacjenta) | ≥ 200 cm |  | - |
|  | Automatyczne pozycjonowanie pacjenta do określonego punktu referencyjnego wybieranego na panelu na gantry | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wyświetlanie filmów instruujących pacjenta o przebiegu badania na panelu na gantry | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wskaźniki informujące pacjenta o konieczności wstrzymania oddechu i możliwości wypuszczenia powietrza, wraz z podaniem ilości czasu (w sekundach) do końca wstrzymania oddechu, umiejscowione z dwóch stron gantry tak by były widoczne dla niego podczas wykonywania skanowania, zarówno kiedy pacjent wjeżdża do gantry głową, jak i w sytuacji kiedy wjeżdża do gantry nogami | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość sterowania ruchami stołu za pomocą przycisków nożnych | TAK |  | - |
| III. PARAMETRY SKANU |
|  | Ilość oferowanych warstw submilimetrowych zbieranych w czasie najkrótszego oferowanego pełnego jednego skanu, (360º) | ≥ 64 |  | - |
|  | Szerokość pokrycia wiązki w osi Z | ≥ 40 mm |  | - |
|  | Ilość obrotów układu lampa detektor | ≥ 2 obr/s |  | - |
|  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w jednoczesnej akwizycji min. 64 warstw | ≤ 0,65 mm |  | - |
|  | Matryca rekonstrukcyjna obrazów | ≥ 512 x 512 |  | - |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów [obrazy/s] w czasie rzeczywistym (w matrycy 512 x 512 z pełną jakością) przebiegającej współbieżnie do akwizycji, [obrazów/s] (z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego obniżającego dawkę przy zachowaniu jakości obrazu) | ≥ 35 |  | - |
|  | Matryca prezentacyjna obrazów | ≥ 1024 x 1024 |  | - |
|  | Dostępne maksymalne pole diagnostyczne obrazowania FOV | ≥ 50 cm |  | - |
|  | Kolimacja kąta wiązki promieniowania lampy zgodna z wielkością pola skanowania. | TAK |  |  |
|  | Maksymalna wartość diagnostycznego współczynnika pitch (z tzw. korekcją stożka) | ≥ 1,375 |  | - |
|  | Maksymalna długość ciągłego skanu spiralnego | ≥ 189 cm |  | - |
|  | Możliwość wyzwolenie skanowania bezpośrednio z pokoju badania | TAK |  | - |
|  | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa w płaszczyźnie X/Y, w czasie pełnego skanu dla min. 64 warstw akwizycyjnych, w matrycy 512 x 512 dla fantomu 20 cm w punkcie 0 % MTF, w polu akwizycyjnym 50 cm | ≥ 17,0 pl/cm |  | - |
|  | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa w płaszczyźnie X/Y, w czasie pełnego skanu dla min. 64 warstw akwizycyjnych, w matrycy 512 x 512 dla fantomu 20 cm w punkcie 50 % MTF, w polu akwizycyjnym 50 cm | ≥ 11,3 pl/cm |  | - |
| IV . PROGRAMOWANIE AKWIZYCYJNE (NA KOSOLI OPERATORA) |
|  | Synchronizacja startu akwizycji na podstawie analizy (w czasie rzeczywistym) napływu środka kontrastowego | TAK |  | - |
|  | Oprogramowanie do automatycznego startu badania i wyzwolenia promieniowania, w momencie osiągniecia przez kontrast w naczyniu wymaganej wartości progowej w jednostkach HU | TAK |  | - |
| V. KONSOLA TOMOGRAFU |
|  | Konsola operatorska dwumonitorowa umożliwiająca jednoczesną pracę operatora tomografu wykonującego badanie i lekarza diagnosty np. w zakresie analizy niezależnych obrazów badań innych pacjentów | TAK |  | - |
|  | Przekątna kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat [”] | ≥ 19” |  | - |
|  | Pojemność dysku twardego dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów | ≥ 400 000 |  | - |
|  | Możliwość zaprogramowania (prospektywnie) współbieżnych zadań rekonstrukcyjnych dla jednego protokołu skanowania. | ≥ 10 |  |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0: Send / Receive, Basic Print, Retrieve, Storage, Worklist | TAK |  | - |
|  | MIP/SSD/VRT/MPR | TAK |  | - |
|  | Wielozadaniowość / wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania) | TAK |  | - |
|  | Pomiary analityczne i geometryczne | TAK |  | - |
| VI. BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA (NA KONSOLI OPERATORA) |
|  | Zestaw niskodawkowych protokołów pediatrycznych | TAK |  | - |
|  | System optymalizacji jakości uzyskiwanych obrazów (dobór parametrów rekonstrukcji, filtrów i algorytmów korekcji artefaktów) | TAK |  | - |
|  | Oprogramowanie do selektywnej automatycznej modulacji dawki w zależności od badanych organów, zmniejszające narażenie skóry pacjenta jak i tkanki pod skórą pacjenta np. piersi | TAK, podać nazwę oprogramowania |  | - |
|  | Kompletny zestaw protokołów do badania wszystkich obszarów anatomicznych , z możliwością ich projektowania i zapamiętywania | TAK |  | - |
|  | Oprogramowanie do modulacji dawki w czasie badania we wszystkich trzech osiach | TAK |  | - |
|  | Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji z wielokrotnym przetwarzaniem w obszarze danych surowych (RAW), umożliwiający: - redukcję dawki o co najmniej 40% w relacji do standardowej metody FBP przy zachowaniu jakości obrazu - poprawę jakości obrazu w porównaniu do FBP przy zachowaniu warunków ekspozycyjnych - pracujący w cyklu mieszanym (częściowa redukcja dawki przy poprawie jakości obrazu) | TAK, podać nazwę algorytmu |  | - |
|  | Możliwość obliczenia dawki DLP lub CTDIvol absorbowanej przez pacjenta przed wykonaniem akwizycji/ tj serii badania, z uwzględnieniem doboru prądu, napięcia, czasu obrotu i innych parametrów badania | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do monitorowania poziomu dawki, ostrzegające użytkownika w przypadku, gdy szacunkowa dawka dla skanu przewyższa wartość dawki ustanowioną w danej pracowni | TAK |  | - |
|  | Oprogramowanie do kontroli poziomu alarmowego dawki, przy przekroczeniu, którego użytkownik musi uzyskać zgodę od IOR lub innej osoby odpowiedzialnej, na kontynuację skanowania przy aktualnie oszacowanej dawce. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do kontroli wartości poziomu alarmowego dawki dla dorosłych i dla dzieci z uwzględnieniem progów wiekowych. | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do monitorowania zmian w protokołach badań z możliwością przejrzenia raportów/logów. | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Dawka dla rozdzielczości niskokontrastowej 5 mm (określanej statystycznie, nie wizualnie) mierzona dla fantomu CATPHAN, określona dla warstwy 10 mm | ≤ 6,5 mGy |  | - |
| VII. STANOWISKO LEKARSKIE |
|  | Stacja dwumonitorowa (monitory diagnostyczne), o przekątnej kolorowych monitorów z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat min.19”. Monitory LCD i stacje opisowe spełniające wymogi Rozporządzenia Min. Zdr. z dnia 18.02 2011 roku, zał. nr1/ - wyświetlacze kolorowe skalibrowane do DICOM z 14 bit, - kontrast – min. 2000:1, - jasność – min. 300 cd/m², - kąt widzenia – min. 178 stopni poziomo, min. 178 stopni pionowo, - rozdzielczość podstawowa min. 1280x1024, - min. 10 bitowa skala kolorów. | TAK |  | - |
|  | Konsola lekarska niezależna od aparatu TK, lub oparta o serwer aplikacyjny | TAK |  | - |
|  | Nagrywanie obrazów na CD, DVD i USB w formacie DICOM 3.0, z możliwością automatycznego dołączenia darmowej przeglądarki DICOM do zapisanych danych | TAK |  | - |
|  | System operacyjny konsoli lekarskiej wykorzystujący min. 64-bitową architekturę sprzętową komputera, na którym pracuje zainstalowane oprogramowanie | TAK |  | - |
|  | Pamięć operacyjna (bez uwzględnienia rozwiązań typu cache) z zapewnieniem pełnego jej wykorzystania przez oprogramowanie analizujące obrazy TK | ≥ 32 GB |  | - |
|  | Pojemność dysku twardego wyrażona w ilości obrazów dla obrazów [512 x 512] bez kompresji | ≥ 1 000 000 |  | - |
|  | Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0: DICOM Send / Receive, DICOM Storage, DICOM Querry/Retrieve | TAK |  | - |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyszukiwania badań i importu badań archiwalnych pacjenta w oparciu o ustalonych schemat (czas, rodzaj badania, maksymalna liczba badań do pobrania) na potrzeby porównania z badaniem bieżącym | TAK |  | - |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umożliwiające endoskopię dróg powietrznych, jelita grubego itp. z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora) | TAK, podać nazwę oprogramowania |  | - |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umożliwiające endoskopię naczyń z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora) | TAK, podać nazwę oprogramowania |  |  |
|  | Zaawansowany pakiet do analizy badań naczyniowych |  |  |  |
|  | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym | TAK, podać nazwę oprogramowania |  | - |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie analizowanego naczynia na płaszczyźnie, automatyczny pomiar pola powierzchni w płaszczyźnie prostopadłej do osi centralnej naczynia oraz wyznaczenie stenozy | TAK, podać nazwę oprogramowania |  | - |
|  | Oprogramowanie do automatycznej detekcji aorty i tętnic biodrowych | TAK, podać nazwę oprogramowania |  | - |
|  | Oprogramowanie przypisujące, w oparciu o wartości CT, barwy zwapniałym i nie zwapniałym blaszkom miażdżycowym w naczyniach obwodowych | TAK, podać nazwę oprogramowania |  | - |
|  | Oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie naczynia za pomocą wskazania jednego punktu odniesienia | TAK podać nazwę oprogramowania |  | - |
|  | Automatyczna wizualizacja całego wybranego naczynia: przekroje podłużne, przekroje poprzeczne, przebieg naczynia | TAK, podać nazwę oprogramowania |  | - |
|  | Automatyczne usuwanie zwapnień podczas analizy badań naczyniowych dla modelu MIP i VRT, przy pomocy funkcji włącz/wyłącz obraz zwapnień | TAK, podać nazwę oprogramowania |  | - |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji i analizy naczyń w obrębie głowy i szyi bez potrzeby wykonywania subtrakcji DSA. | TAK, podać nazwę oprogramowania |  | - |
|  | Oprogramowanie do oceny naczyń obwodowych z możliwością przenoszenia do raportu tabel z wynikami analizy i pomiarów wraz z powiązanymi z nimi obrazami | TAK, podać nazwę oprogramowania |  | - |
|  | Oprogramowanie do segmentacji zmian ogniskowych z możliwością porównania z poprzednimi badaniami tego samego pacjenta | TAK, podać nazwę oprogramowania |  | - |
| VIII. WARUNKI INSTALACJI |
|  | Maksymalna powierzchnia wymagana do instalacji systemu | maksimum 34 m2 |  | - |
|  | Wymagana moc podłączeniowa [KW] | maksimum 100 kVA |  | - |
|  | Dostosowanie pomieszczeń do wszelkich wymogów instalowanego aparatu. | TAK |  | - |
| IX. WYMAGANIA DODATKOWE |
|  | Szkolenie specjalistyczne dla lekarzy radiologów i techników z obsługi tomografu ( stanowiska; operatorskie i diagnostyczne, potwierdzone certyfikatami w siedzibie Zamawiającego. W szkoleniu udział weźmie 4 pracowników Zamawiającego. | Minimalny czas szkolenia: 8 dni po co najmniej 6-8 godzin dziennie. |  | - |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych po oddaniu tomografu komputerowego do użytku i testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych w okresie gwarancji. | TAK |  | - |
|  | Fantom do okresowego wykonywania testów kontroli jakości na tomografie komputerowym, który umożliwia weryfikację podstawowych parametrów pracy tomografu komputerowego zgodnych z testami podstawowymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej | TAK |  | - |
|  | Strzykawka automatyczna dwugłowicowa sprzężona z tomografem zgodnie z klasą IV wg CiA 425 |  |  | - |
| X. GWARANCJA |
|  | Gwarancja na oferowany tomograf (w tym na lampę RTG bez limitu skanów) | Min.18 miesięcy |  | - 5 pkt za kolejne 6 miesięcy i więcej, - 0 pkt za brak dodatkowych miesięcy |
|  | Okres gwarancji będzie liczony od daty uruchomienia sprzętu w siedzibie Zamawiającego (podpisanie ostatecznego protokołu z uruchomienia) | TAK |  |  |
|  | Wszystkie naprawy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowany serwis producenta | TAK |  |  |
|  | Czas naprawy nie dłuższy niż 5 dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK |  |  |
|  | Telefoniczny „Helpdesk” aplikacyjny przez cały okres trwania gwarancji | w dni robocze od godziny 9 do 14 |  |  |
|  | Awarie przyjmowanie będą telefonicznie lub mailowo | w dni robocze od 8 do 15 |  |  |
|  | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe zgodnie z zaleceniami producenta | TAK |  |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określone przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

....................................……..……                 	 ………..………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              	(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w

dokumencie, uprawnionej /uprawnionych  do

występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.