Załącznik nr 2.2 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Cześć 2 -  Dostawa, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego.

| L.P | PARAMETRY TECHNICZNE | WYMAGANE | OFEROWANE (wypełnia Wykonawca) | PUNKTACJA (Ocena na podstawie złożonych ofert) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I . WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Rezonans magnetyczny do badań całego ciała | TAK, podać nazwę i model |  | - |
|  | Rok produkcji urządzenia (nie starsze niż) 2016, urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane, nie-powystawowy | TAK |  | - |
| II. MAGNES |
|  | Indukcja stałego pola magnetycznego: min. 1,5 T | TAK |  | - |
|  | Konstrukcja magnesu - tunelowa, zamknięta. | TAK |  | - |
|  | Zamknięty system chłodzenia magnesu ciekłym helem w technologii zero-boil-off. Zużycie helu podczas pracy rezonansu | ≤ 0,01 l/godz |  | - |
|  | Sprzętowa lub programowa korekta homogeniczności pola 3D po wprowadzeniu do magnesu pacjenta, wystarczająca do uzyskania wysokiej jakości w spektroskopii 2D CSI, 3D CSI | TAK |  | - |
|  | Homogeniczność pola (wartość typowa w ppm mierzona metodą VRMS) [ppm] zgodnie z informacjami podanymi w specyfikacjach technicznych producenta, w kuli o średnicach podanych w podpunktach do tego punktu: |  |  | - |
| a) | o średnicy | 10 cm ≤ 0,01 ppm |  | 2 pkt – wartość najmniejsza 0 pkt – wartość graniczna |
| b) | o średnicy | 20 cm ≤ 0,04 ppm |  | 2 pkt – wartość najmniejsza 0 pkt – wartość graniczna |
| c) | o średnicy | 30 cm ≤ 0,1 ppm |  | 2 pkt – wartość najmniejsza 0 pkt – wartość graniczna |
| d) | o średnicy | 40 cm ≤ 0,3 ppm |  | 2 pkt – wartość najmniejsza 0 pkt – wartość graniczna |
|  | Średnica otworu pacjenta w najwęższym miejscu (magnes z systemem SHIM, cewkami gradientowymi, cewką nadawczo-odbiorczą i obudowami). | ≥ 60 cm |  | - |
|  | Software’owy i hardware’owy system redukcji hałasu | TAK |  | - |
|  | Klatka Faradaya ekranująca pomieszczenie magnesu, wraz z wykończeniem wewnętrznym | TAK |  | - |
| III. SYSTEM GRADIENTOWY |
|  | Cewki gradientowe chłodzone wodą. | TAK |  |  |
|  | Maksymalna, rzeczywista amplituda we wszystkich osiach x, y, z (równocześnie) możliwa do zastosowania w obrazowaniu klinicznym w maksymalnym FoV | ≥ 33 mT/m |  | - |
|  | Maksymalny, rzeczywisty SlewRate (we wszystkich osiach x, y, z równocześnie), możliwy do zastosowania w obrazowaniu klinicznym, w maksymalnym FoV | ≥ 120 T/m/s |  | - |
| IV. SYSTEM RF |
|  | Liczba równoległych kanałów odbiorczych | ≥ 8 lub system w pełni cyfrowy (technologia cewek z wyjściem optycznym dStream) |  | - |
|  | Moc wzmacniacza lub sumaryczna moc wzmacniaczy, jeżeli jest więcej niż jeden nadajnik | ≥ 10 kW |  | - |
|  | Rozdzielczość amplitudowa odbiornika | ≥ 16 bitów |  |  |
|  | Cyfrowa transmisja odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią (rekonstruktorem) zapewniający zmniejszenie zaszumienia sygnału i wzrost stosunku SNR wynikowego obrazu oraz umożliwiający przesył znacznej ilości danych (np. potrzebnych do zaawansowanych aplikacji 3D) OpTix, dStream, Direct RF (lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta). | TAK |  | - |
|  | Tor transmisji odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią (rekonstruktorem) zbudowany w technologii optycznej (niegalwanicznej) zapewniający zmniejszenie zaszumienia sygnału i wzrost stosunku SNR wynikowego obrazu. OpTix, dStream, Direct RF (lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta). | TAK |  | - |
|  | Szerokość pasma przenoszenia (receive bandwidth) | ≥ 1000 kHz |  | - |
|  | Cyfrowa filtracja RF | TAK |  | - |
|  | Kontrola częstotliwości | TAK |  | - |
|  | Kontrola fazy | TAK |  | - |
|  | Kontrola amplitudy | TAK |  | - |
| V. CEWKI |
|  | Zintegrowana cewka nadawczo –odbiorcza w obudowie magnesu (whole body) | TAK |  | - |
|  | Wielokanałowa cewka typu „Array” do badania głowy, o wysokiej rozdzielczości, posiadająca min. 8 elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie, pozwalająca na akwizycje równoległe (iPAT, ARC, GEM, SENSE, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta), z lusterkiem mocowanym na cewce, umożliwiającym kontakt wzrokowy z pacjentem; | TAK |  | - |
|  | Wielokanałowa cewka typu „Array” lub zestaw cewek do badania głowy i szyi (do badań angiograficznych), posiadająca min. 14 elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie, pozwalająca na akwizycje równoległe (iPAT, ARC, GEM, SENSE, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta). | TAK |  | - |
|  | Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania całego kręgosłupa: typu array spolaryzowana kołowo lub kwadraturowa, co najmniej 8-kanałowa, 12-elementowa. | TAK |  | - |
|  | Wielokanałowa cewka typu „Array” lub zestaw cewek do badań całego ośrodkowego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez przekładania cewek lub repozycjonowania pacjenta, posiadająca min. 12 elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie, pozwalająca na akwizycje równoległe (SENSE, iPAT, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK |  | - |
|  | Wielokanałowa cewka typu „Array” lub zestaw cewek do badań tułowia (klatka piersiowa lub jama brzuszna lub miednica), posiadająca min. 8 elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie, pozwalająca na akwizycje równoległe (iPAT, ARC, GEM, SENSE, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta). Cewka, lub zestaw cewek inne niż uniwersalne cewki typu flex lub loop. | TAK |  | - |
|  | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna (dopasowana anatomicznie) nadawczo-odbiorcza do badania stawu kolanowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) , min. 8 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki techniki obrazowania równoległego. | TAK |  | - |
|  | Cewka sztywna (dopasowana anatomicznie) do badania stawu barkowego o minimum 3 kanałach pomiarowych obrazujących jednocześnie. | TAK |  | - |
|  | Cewka elastyczna (płachtowa) do badania małych stawów (ręki, nadgarstka, łokieć itp.), o minimum 4 kanałach pomiarowych obrazujących jednocześnie. | TAK |  | - |
|  | Cewka elastyczna (płachtowa) do badania dużych stawów (kolano, stopa, bark itp.), o minimum 4 kanałach pomiarowych obrazujących jednocześnie. | TAK |  | - |
|  | Cewka sztywna, typu „but” lub komin” do badań stawu skokowego i stopy | TAK |  | - |
| VI. OTOCZENIE PACJENTA |
|  | Zestaw podkładek do pozycjonowania pacjenta | TAK |  | - |
|  | Kompaktowy, ręczny wykrywacz metali | TAK |  | - |
|  | System monitorowania pacjenta (EKG, puls i oddech) dla wypracowania sygnałów synchronizujących | TAK |  | - |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem. | TAK |  | - |
|  | Słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta z możliwością komunikacji z pacjentem i odsłuchu muzyki w trakcie badania. | TAK |  | - |
|  | Sygnalizacja dodatkowa, np.: gruszka, przycisk. | TAK |  | - |
|  | Marker laserowy lub świetlny | TAK |  | - |
|  | Nawiew powietrza w tunelu pacjenta. | TAK |  | - |
|  | Dwa identyczne funkcjonalnie panele sterujące umieszczone na obudowie magnesu po obu stronach łóżka pacjenta. | TAK |  | - |
|  | Zakres badania bez konieczności repozycjonowania pacjenta | ≥ 165 cm |  | - |
| VII. APLIKACJE KLINICZNE |
| A. | BADANIA NEURORADIOLOGICZNE |  |  |  |
|  | Badania morfologiczne w obszarze głowy | TAK |  | - |
|  | Badania morfologiczne w obszarze wybranych odcinków i całego kręgosłupa. | TAK |  | - |
|  | Badania morfologiczne w obszarze głowy i całego kręgosłupa. | TAK |  | - |
|  | Sekwencja Steady State (stanu ustalonego) do badań OUN (typu FIESTA, CISS lub równoważne) 2D/3D. | TAK |  | - |
|  | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (SPACE, BRAVO, CUBE lub odpowiednik zgodny z nomenklaturą producenta). | TAK |  | - |
|  | Sekwencja 3D do obrazowania zależnego od podatności magnetycznej tkanki (typu ,,susceptibility weighted imaging’’ – SWI, SWAN lub równoważne) | TAK |  | - |
|  | Sekwencja 3D do obrazowania zależnego od podatności magnetycznej tkanki (typu ,,susceptibility weighted imaging’’) z możliwością zdefiniowania i rozróżnienia (krwawienie/zwapnienie) za pomocą zaoferowanej techniki, bez konieczności stosowania skanu kalibracyjnego | TAK/NIE |  | 2 pkt - Tak 0 pkt - Nie |
|  | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie przekrojów skanu lokalizującego głowy na podstawie cech anatomicznych głowy | TAK |  | - |
| B. | DYFUZJA |  |  |  |
|  | Obrazowanie dyfuzji w oparciu o Single Shot EPI | TAK |  | - |
|  | Obrazowanie dyfuzji z wysoką rozdzielczością (non-single-shot, np. sekwencjami typu PSIF-Diffusion lub High-Resolution Diffusion lub Propeller lub odpowiednio do nomenklatury producenta). | TAK |  | - |
|  | Maksymalna wartość b | ≥ 10 000 s/mm2 |  | - |
|  | Liczenie map ADC | TAK |  | - |
|  | Automatyczne generowanie map TRACE i map ADC; według nomenklatury producenta | TAK |  | - |
|  | Badanie dyfuzyjne w obszarze głowy i kręgosłupa | TAK |  | - |
|  | Badanie dyfuzyjne narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej | TAK |  | - |
|  | Zaawansowane badania dyfuzyjne mózgu, charakteryzujące się zwiększonym stosunkiem sygnał/szum (np. dzięki zastosowaniu akwizycji radialnej i wykorzystaniu sekwencji TSE lub FSE) | TAK |  | - |
| C. | OBRAZOWANIE TENSORA DYFUZJI (DTI) |  |  |  |
|  | DTI w oparciu o Single Shot EPI. |  |  | - |
|  | Pomiary z różnymi kierunkami. Liczba różnych kierunków | ≥128 |  | - |
|  | Traktografia tensora dyfuzji. |  |  | - |
| D. | PERFUZJA |  |  |  |
|  | Obrazowanie perfuzji w oparciu o Single-Shot EPI | TAK |  | - |
|  | Generowanie map TTP (Time-to-Peak) oraz MTT (Mean Transit Time) przy badaniach perfuzji MR | TAK |  | - |
|  | Aplikacja do postprocessingu badań perfuzji- możliwość obliczenia CBF, CBV, MTT | TAK |  | - |
| E. | ANGIOGRAFIA MR (MRA) | TAK |  |  |
|  | Time-of-Flight MRA | TAK |  | - |
|  | 2D/3D Phase Contrast MRA | TAK |  | - |
|  | Contrast-enhanced MRA (ceMRA) | TAK |  | - |
|  | Dynamiczne 3D MRA | TAK |  | - |
|  | Dynamiczne badania angiograficzne 4D (3D dynamiczne w czasie) z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową, pozwalające na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania (TRICKS-XV lub TWIST lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK |  | - |
|  | Bolus Timing (Bolus Trak lub Care Bolus lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK |  | - |
|  | Magnetisation Transfer Contrast (MTC) | TAK |  | - |
|  | MRA naczyń domózgowych. | TAK |  | - |
|  | MRA naczyń obwodowych. | TAK |  | - |
| F. | BADANIA KARDIOLOGICZNE |  |  |  |
|  | Podstawowe protokoły do badań morfologicznych serca | TAK |  | - |
|  | Badanie serca z tłumieniem sygnału krwi (Dark Blood Imaging) (double IR + triple IR). | TAK |  | - |
|  | Obrazowanie czynności serca z opcją dynamiczną(functional Imaging/ CINE) | TAK |  | - |
| G. | BADANIE W OBSZARZE TUŁOWIA |  |  |  |
|  | Dedykowane protokoły pomiarowe /sekwencje umożliwiające wykonywanie badań dyfuzyjnych w obszarze body (DWIBS, REVEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK |  | - |
|  | Dynamiczne badania wątroby | TAK |  | - |
|  | Cholangiografia | TAK |  | - |
|  | Single Shot MRCP | TAK |  | - |
|  | Pakiet oprogramowania pozwalający na symultaniczne uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów 4-ech typów: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only optymalizowany dla badań tułowia (DIXON lub IDEAL mDIXON Body Specialist lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK |  | - |
|  | Nawigator 2D dla badań w obszarze abdominalnym (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w dwóch kierunkach jednocześnie, np. w płaszczyźnie obrazu (2D PACE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK |  | - |
|  | Zaawansowane badania dyfuzyjne jamy brzusznej, charakteryzujące się zwiększonym stosunkiem sygnał/szum, (np. dzięki zastosowaniu techniki „tetrahedral”) | TAK |  | - |
| F. | BADANIA ORTOPEDYCZNE | TAK |  |  |
|  | Badania stawu kolanowego | TAK |  | - |
|  | Badania stawu skokowego | TAK |  | - |
|  | Badania barku | TAK |  | - |
|  | Badania nadgarstka | TAK |  | - |
|  | Pakiet oprogramowania pozwalający na symultaniczne uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów 4-ech typów: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only optymalizowany dla badań stawów (DIXON lub IDEAL mDIXON TSE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK |  | - |
|  | Kalkulacja map parametrycznych dla właściwości T2 obrazowanej tkanki (Chrząstkogram, ParametricMap, Cartigram, MapIt lub odpowiednio do nomenklatury producenta) wraz z protokołami dla w pełni zautomatyzowanego mapowania. | TAK |  | - |
| G. | SPEKTROSKOPIA PROTONOWA |  |  |  |
|  | 1H Single-Voxel Spectroscopy (SVS) technikami PRESS i STEAM | TAK |  | - |
|  | 2D i 3D 1H Chemical Shift Imaging (CSI) | TAK |  | - |
| H. | TECHNIKI DO SPEKTRALNEJ SATURACJI/ POBUDZANIA WODY I TŁUSZCZU |  |  |  |
|  | Częściowa selektywna saturacja tłuszczu i wody | TAK |  | - |
|  | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (SENSE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). | TAK |  | - |
|  | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM, ARC lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK |  | - |
|  | Technika autokalibracji niewymagająca wykonywania oddzielnego pomiaru (skanu), w procesie kalibracji czułości cewek | TAK |  | - |
|  | Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego | ≥ 3 |  | - |
| VIII. TECHNIKI REDUKACJI ARTEFAKTÓW |
| A. | KOREKCJA ARTEFAKTÓW RYCHOWYCH |  |  |  |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie przy obrazowaniu T2 (BLADE lub Propeller lub MultiVane lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK |  | - |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie, szyi i kończynach, występujących w kierunku poprzecznym przy obrazowaniu FLAIR / DarkFluid (BLADE lub Propeller lub MultiVane lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK |  | - |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie lub/i innych anatomiach przy obrazowaniu PD (BLADE lub Propeller lub MultiVane lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK |  | - |
| B. | BRAMKOWANIE |  |  |  |
|  | Bramkowanie oddechowe | TAK |  | - |
|  | Bramkowanie oddechowe retrospektywne. | TAK |  | - |
|  | Bramkowanie EKG | TAK |  | - |
|  | Bramkowanie EKG retrospektywne. | TAK |  | - |
| C. | DODATKOWE | TAK |  |  |
|  | Presaturacja przestrzenna | TAK |  | - |
|  | Korekcja artefaktów spowodowanych przepływem | TAK |  | - |
|  | Eliminacja artefaktów powstałych na styku tkanki miękkiej i powietrza (tzw. „susceptibility artifacts”) w badaniu DWI głowy | TAK |  | - |
|  | Korekcja dla cewek powierzchniowych | TAK |  | - |
|  | Próbkowanie nadmiarowe w kierunku fazowym i w kierunku częstotliwości | TAK |  | - |
| IX. SEKWENCJE |
|  | Spin Echo (SE) | TAK |  | - |
|  | InversionRecovery (IR) | TAK |  | - |
|  | Gradient Echo (GRE) | TAK |  | - |
|  | 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta | TAK |  | - |
|  | Szybkie 3D GRE z „quickfatsaturation” (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA, THRIVE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK |  | - |
|  | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing (TrueFISP , Balanced FFE, FIESTA lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK |  | - |
|  | Turbo Spin Echo (TSE), Fast Spin Echo (FSE) | TAK |  | - |
|  | Multi-Shot | TAK |  | - |
|  | Single-Shot | TAK |  | - |
|  | Sekwencje 3D Double Echo SteadyState (DESS), 3D Dual Echo (lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK |  | - |
|  | Trójwymiarowe sekwencje do wysokorozdzielczego obrazowania drobnych struktur anatomicznych TAKich jak nerwy wewnątrzczaszkowe, ucha wewnętrznego, kręgosłupa szyjnego, działające w oparciu o mechanizm Constructive Interference in Steady State (FIESTA-C lub 3D CISS lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK |  | - |
|  | Wysokorozdzielcze wieloechowe T2-zależne sekwencje do badania kręgosłupa (2D/3D MERGE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). | TAK |  | - |
|  | 3D GRE: minimalny TR dla matrycy 256x256, możliwy do uzyskania w warunkach klinicznych (tj. widoczny w parametrach sekwencji) | ≤ 1,3 ms |  | 2 pkt – wartość najmniejsza 0 pkt – wartość graniczna |
|  | 3D GRE: minimalny TE dla matrycy 256x256, możliwy do uzyskania w warunkach klinicznych (tj. widoczny w parametrach sekwencji) | ≤ 0,5 ms |  | 2 pkt – wartość najmniejsza 0 pkt – wartość graniczna |
|  | EPI: minimalny TR dla matrycy 256x256, możliwy do uzyskania w warunkach klinicznych (tj. widoczny w parametrach sekwencji) | ≤ 10,0 ms |  | 2 pkt – wartość najmniejsza 0 pkt – wartość graniczna |
|  | EPI: minimalny TE dla matrycy 256x256, możliwy do uzyskania w warunkach klinicznych (tj. widoczny w parametrach sekwencji) | ≤ 2,4 ms. |  | 2 pkt – wartość najmniejsza 0 pkt – wartość graniczna |
|  | EPI: minimalne echo spacing dla matrycy 256x256, możliwe do uzyskania w warunkach klinicznych (tj. widoczne w parametrach sekwencji) | ≤ 0,72 ms. |  | - |
|  | Echo Planar Imaging (Single Shot / Multi Shot, Spin Echo, Gradient Echo). | TAK |  | - |
| X. AKWIZYCJA DANYCH |
|  | Minimalna wartość FoV: | ≤1 cm |  | - |
|  | Maksymalna wartość statycznego FoV (w osiach x, y, z): | ≥ 50 cm |  | - |
|  | Matryca akwizycyjna i rekonstrukcyjna: | ≥ 1024 x 1024, bez interpolacji |  | - |
|  | Minimalna grubość warstwy (skany 2D): | ≤ 0,5 mm |  | - |
|  | Minimalna grubość warstwy (skany 3D): | ≤ 0,1 mm |  | - |
| XI. KONSOLA OPERATORKA APARATU |
| A. | KOMPUTER STERUJĄCY |  |  |  |
|  | Ilość obrazów archiwizowana na HD z matrycą 512 x 512 bez kompresji | minimum 110 000 obrazów |  | 2 pkt – wartość najmniejsza 0 pkt – wartość graniczna |
|  | Archiwizacja obrazów na CD-R, CD, DVD lub Blu-ray z dogrywaniem przeglądarki DICOM (DICOM Viewer), umożliwiającej odtwarzanie obrazów na PC | TAK |  | - |
| B. | KOMPUTER OBRAZOWY |  |  |  |
|  | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy pełnym FoV: | ≥ 10000 obrazów / s |  | 2 pkt – wartość najmniejsza 0 pkt – wartość graniczna |
| C. | MONITORY |  |  |  |
|  | Monitor / monitory | w technologii LCD |  | - |
|  | Przekątna monitora | minimum 19" |  | 2 pkt – wartość najmniejsza 0 pkt – wartość graniczna |
|  | Matryca monitora | minimum 1280 x 1024 |  | - |
| D. | OPROGRAMOWANIE KONSOLI OPERATORSKIEJ |  |  |  |
|  | Pomiary geometryczne (odległości, kąty, powierzchnie, objętości) | TAK |  | - |
|  | Pomiary analityczne: intensywność sygnału, profile, histogramy. | TAK |  | - |
|  | MPR | TAK |  | - |
|  | MIP | TAK |  | - |
|  | Rekonstrukcje 3D i SSD | TAK |  | - |
|  | Oprogramowanie do obróbki widm i obrazów spektroskopowych SVS, 2D CSI i 3D CSI. | TAK |  | - |
|  | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z krokowych badań obszarów rozległych w jeden obraz. | TAK |  | - |
|  | Podstawowe licencje konsoli postprocessingowej na konsoli operatorskiej (Viewer MR, rekonstrukcje 3D MPR, 3D MIP). | TAK |  | - |
|  | Filtr obrazów | TAK |  | - |
|  | Możliwość dokonania pauzy podczas sekwencji akwizycyjnych bez utraty danych zebranych w danej sekwencji | TAK/NIE |  | 2 pkt - Tak 0 pkt - Nie |
|  | Funkcja zgłoszenia awarii bezpośrednio z konsoli operatorskiej urządzenia tomografu rezonansu magnetycznego za pomocą funkcjonalności wbudowanej w UI (Interfejs Użytkownika) systemu MR. | TAK |  | - |
| E. | PRACA W SIECI |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 – SEND / RECEIVE | TAK |  | - |
|  | DICOM 3.0 – QUERY / RETRIEVE | TAK |  | - |
|  | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | TAK |  | - |
|  | DICOM 3.0 – Storage Commitment | TAK |  | - |
|  | DICOM 3.0 – Modality Worklist | TAK |  | - |
|  | DICOM 3.0 – MPPS | TAK |  | - |
| XII. KONSOLA DIAGNOSTYCZNA (1 sztuka) |
|  | Dwa monitory kolorowe w technologii LCD | przekątna ekranu ≥ 19 cali |  | - |
|  | Platforma sprzętowa oferowanej konsoli | - wielkość pamięci RAM (Min.12 GB) i HDD (Min. 500 GB) - urządzenia do archiwizacji obrazów (DVD-RW) |  | - |
|  | Konsola działająca po całkowitym wyłączeniu konsoli głównej (podstawowej) aparatu - konsola nie może być realizowana jako tzw. „cienki klient” dla konsoli operatorskiej. Konsola postprocessingowa od tego samego producenta, co system MR. Podać nazwę konsoli postprocessingowej. | TAK |  | - |
|  | Liczba obrazów w matrycy 256x256 bez kompresji możliwych do archiwizacji na HD konsoli | ≥ 500 000 |  | 2 pkt – wartość największa 0 pkt – wartość graniczna |
|  | Oddzielna baza danych pacjentów | TAK |  | - |
|  | Rekonstrukcje wielopłaszczyznowe | TAK |  | - |
|  | Rekonstrukcje wielopłaszczyznowe i 3D (powierzchniowe i objętościowe, volume rendering technique). | TAK |  | - |
|  | Pomiary geometryczne (odległości, kąty, powierzchnie, objętość) | TAK |  | - |
|  | Rekonstrukcje wielopłaszczyznowe i 3D (powierzchniowe i objętościowe, volume rendering technique). | TAK |  | - |
|  | Analiza dyfuzji, mapy ADC | TAK |  | - |
|  | Oprogramowanie do ilościowej analizy badań perfuzji (neuro), a w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze następujących wskaźników: | - TTP (Time-to-Peak) - relMTT (relative Mean Transit Time) - relCBV (relative Cerebral Blood Volume) - relCBF (relative Cerebral Blood Flow) |  | - |
|  | Obróbka badań spektroskopowych SVS | TAK |  | - |
|  | Oprogramowanie do analizy 2D i 3D tensora dyfuzji oraz wizualizacji 2D i 3D traktografii tensora dyfuzji | TAK |  | - |
|  | Łączenie obrazów sagitalnych lub koronalnych dla badań kręgosłupa | TAK |  | - |
|  | Konsola tego samego producenta, co zaoferowany system rezonansu magnetycznego | TAK |  | - |
| A. | PRACA W SIECI |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 – SEND / RECEIVE | TAK |  | - |
|  | DICOM 3.0 – QUERY / RETRIEVE | TAK |  | - |
|  | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | TAK |  | - |
|  | DICOM 3.0 – Storage Commitment | TAK |  | - |
| XII. WYMAGANIA DODATKOWE |
|  | Zestaw fantomów do kalibracji systemu MR | TAK |  | - |
|  | Zużycie prądu w trybie Standby (bez skanowania) dla zaoferowanego systemu MR wraz z chłodziarką (Cryo-cooler (Shield cooler)) | TAK |  | 2 pkt – wartość najmniejsza 0 pkt – wartość największa |
|  | Maksymalne zużycie prądu, w krótkotrwałym (tj. poniżej 5 sekund) piku, dla zaoferowanego systemu MR wraz z chłodziarką (Cryo-cooler (Shield cooler)) | TAK |  | 2 pkt – wartość najmniejsza 0 pkt – wartość największa |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa i 1szt. w wersji elektronicznej na płycie CD dołączona do oferty) | TAK |  | - |
|  | Uzupełnienie helu w magnesie do poziomu minimum 95% przed przekazaniem uruchomionego aparatu zamawiającemu (w cenie oferty) | TAK |  | - |
|  | System monitorowania pacjenta (EKG, puls, oddech, ciśnienie) sposób przewodowy lub bezprzewodowy kompletny do używania w środowisku MR | TAK |  | - |
|  | Monitor poziomu tlenu w pomieszczeniu badań | TAK |  | - |
|  | Wykonawca dokona wymaganych pomiarów pola elekromagnetycznego dostarczy Zamawiającemu plan pomieszczenia wraz z zaznaczonymi strefami oraz dokona oznakowania stref w całej Pracowni | TAK |  | - |
|  | Zaoferowany system MR nie wymaga stosowania układu wody lodowej | TAK/NIE |  | 3 pkt - Tak 0 pkt - Nie |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | - |
|  | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  | - |
|  | Szkolenie techniczno-aplikacyjne w miejscu instalacji dla lekarzy i techników, potwierdzone odpowiednim dokumentem. W wymiarze min. 12 dni po 6 -8 godzin dziennie. W szkoleniu udział weźmie 5 pracowników Zamawiającego. | TAK |  | - |
| XIII. GWARANCJA |
|  | Długość udzielanej gwarancji | min. 18 miesiące |  | - 5 pkt za kolejne 6 miesięcy i więcej, - 0 pkt za brak dodatkowych miesięcy |
|  | Okres gwarancji będzie liczony od daty uruchomienia sprzętu w siedzibie Zamawiającego (podpisanie ostatecznego protokołu z uruchomienia) | TAK |  | - |
|  | Wszystkie naprawy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowany serwis producenta | TAK |  | - |
|  | Czas naprawy nie dłuższy niż 5 dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK |  | - |
|  | Telefoniczny „Helpdesk” aplikacyjny przez cały okres trwania gwarancji | w dni robocze od godziny 9 do 14 |  | - |
|  | Awarie przyjmowanie będą telefonicznie lub mailowo | w dni robocze od 8 do 15 |  | - |
|  | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe zgodnie z zaleceniami producenta | TAK |  | - |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

....................................……..……                 	 ………..………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              	(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w

dokumencie, uprawnionej /uprawnionych  do

występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.